院内设备采购比价表单

公司，对 上海市保健医疗中心等离子空气消毒机设备采购项目参与竞争性比价。

项目联系人            ，电话                   ，公司联系地址：

- 询价设备名称  等离子空气消毒机设备 。合同总价最高限价人民币元：135，000.00。投标报价总价不能超过最高限价金额，否则投标将被视为无效投标。

二、设备名称、数量、含税总价（人民币元）

|  | 名称 | 规格、型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子空气消毒机（吸顶式） |  |  | 15 |  |  |
| 2 | 等离子空气消毒机（移动式） |  |  | 3 |  |  |
|  | 含税总价（人民币元）大写： 小写： |  |  |  |  |  |

备注：1、吸顶式等离子空气消毒机包安装、接入电源、调试等所有工作

三、设备质量保障期：≥6年

四、设备到货时间：合同签订后60日历日内

设备到货地点：上海市保健医疗中心设备机房

五、提供投标方相关资质文件及所投产品资质文件（包括但不限于医疗器械注册证）

六、投标报价有效期限：  90天

七、付款方式：设备到货安装调试验收，运行正常，支付合同全部货款。

八、技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 投标响应技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等 离 子 空 气 消 毒 机 （吸 顶 式） | 1.消毒方式：等离子体消毒，可去除空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒 |  |  |
|  |  | - ▲2.消毒效果： - ①20m³作用45min对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9% - 90min后空气中残留的菌落数≤70cfu/m³ ②对空气中自然菌的平均消亡率≥93.5%,消毒后残留平均菌落数≤110cfu/m³ ③空气中的臭氧量≤0.02mg/m3 上述要求需提供证明材料 |  |  |
|  |  | ▲3.可人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 4.核心部份等离子体发生器和等离子体发生器电源使用寿命≥50000小时并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 5.安装方式：吸顶式安装方式 |  |  |
|  |  | 6.消毒器壳体：①完全阻燃；②表面静电处理，可防尘 |  |  |
|  |  | 7.循环风量：≥1000m3/h，可适用体积≥100m³，整机噪声≤53dB，风速可调 |  |  |
|  |  | 8.消毒模式可选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式 |  |  |
|  |  | 9.报警功能：等离子故障报警、风机故障报警 |  |  |
|  |  | ▲10.产品需通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 11.产品需符合YY0505-2012医用电气设备，安全通用要求，电磁兼容要求和试验，并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 12.适配电源电压：~220V±22V 50Hz±1Hz |  |  |
|  |  | 13.整机质保：≥6年（包含耗材，质保期内由中标方提供） |  |  |
| 2 | 等 离 子 空 气 消 毒 机 （移 动 式） | 1.消毒方式：等离子体消毒，可去除空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒 |  |  |
|  |  | - ▲2.消毒效果： - ①20m³作用45min对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9% - 90min后空气中残留的菌落数≤70cfu/m³ ②对空气中自然菌的平均消亡率≥93.5%,消毒后残留平均菌落数≤110cfu/m³ ③空气中的臭氧量≤0.02mg/m3 上述要求需提供证明材料 |  |  |
|  |  | ▲3.可人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 4.核心部份等离子体发生器和等离子体发生器电源使用寿命≥50000小时并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 5.安装方式：移动式安装方式 ，需配备医用静音脚轮 |  |  |
|  |  | 6.消毒器壳体：①完全阻燃；②表面静电处理，可防尘 |  |  |
|  |  | 7.循环风量：≥1000m3/h，可适用体积≥100m³，整机噪声≤50dB，风速可调 |  |  |
|  |  | 8.消毒模式可选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式 |  |  |
|  |  | 9.报警功能：等离子故障报警、风机故障报警 |  |  |
|  |  | ▲10.产品需通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 11.产品需符合YY0505-2012医用电气设备，安全通用要求，电磁兼容要求和试验，并提供证明材料 |  |  |
|  |  | 12.适配电源电压：~220V±22V 50Hz±1Hz |  |  |
|  |  | 13.整机质保：≥6年（包含耗材，质保期内由中标方提供） |  |  |

注：响应参数偏离情况请按实际情况填写“负偏离/符合/正偏离”，▲号重要参数要求必需提供证明材料，否则扣技术分，“★”参数为实质性参数，必须满足，否则投标无效。

评审采用“综合评分法”，依照投标报价、技术要求响应符合度、确保项目顺利完成的保障措施、售后服务保障、公司综合实力、类似业绩等来综合评判打分。

各投标方在提供“确保项目顺利完成的保障措施、售后服务保障、公司综合实力、类似业绩”等方面应标时格式自拟

签名：                      盖章

日期

没有重大违法记录的声明

公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

投标供应商与采购人及其他供应商无利害关系声明

上海市保健医疗中心：

我公司声明在                                              （项目名称）采购活动中，与招标人员及直接相关人员无利害关系，满足《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定：“（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”

特此声明！

如果以上声明不真实，我方承担虚假投标（响应）的责任，中标（成交）无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：

日期：      年      月