动态心电分析系统技术参数
1、 整体要求：
动态心电分析系统工作站1套（含电脑、打印机2套），动态心电记录器12个。

分析数据和检查报告免费接入院内网络，如发生接口费用由供应商承担。
二、动态心电记录盒技术参数
1. 普通心电采集4096点每秒采样率，具有独立起搏通道，可达10240点每秒采样率。 

2. ▲ 记录器采用固化式闪存。
3. 支持标准12导导联线，12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。
三、动态心电分析软件技术参数

1. ▲具有连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究逐小时DC数据。

2. 全程抗基线漂移技术。

3. P波色谱图、散点图、趋势图、心电波形四位一体同步房颤分析技术，快速识别及编辑房颤房扑。

4. ▲高级心率变异分析、及药物评价模块，晚电位及向量心电图分析，“睡眠呼吸暂停综合征”分析功能。

5. T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。QT离散度分析。

6. 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

7. 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能。

8. ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描。

9. 可显示全面的12导联ST段三维趋势图。
10. 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况。
11. AI可变焦反混淆心搏叠加分析功能，无上限心搏叠加显示与分析。
12. 支持跨模板分析，在散点图中支持心搏叠加显示窗口，并将各自心搏重新分类显示，互相对比，12导联自由切换归类显示，对于形态不一心搏挑选一目了然，同时可对心搏叠加显示窗的心搏提供重新编辑。

13. 可以读入动态血压监护数据，生成动态心电与动态血压对照报告。
14. 多参数模板排序工具，提供总模板以及多级分类编辑功能。包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型（伪差与未知类型分开显示）并且能够按照提前率、面积、时间、间期排序，来满足不同病例、不同医生的分析要求，大大提高分析速度（提供软件截图）。

15. 具有区间重分析，批量添加、批量删除心搏功能，具有50种以上的实用柱状图。
16. ▲具有三维立体散点图功能，可对三维立体散点图任意角度旋转、并且能够利用三维散点图进行编辑分析。

17. ▲具有散点图面积比率分层编辑功能。
18. ▲具备自主神经辅助评价功能。
19. 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行2-4倍放大，左右移动功能。

20. 具备先进的人工智能(AI)分析引擎，快速高效自动识别各种疑难病例。

21. 具备先进的人工智能(AI)波形平滑技术。AI可变焦多通道彩色色谱图功能，可清晰查看包括P波、R波、PR间期以及T波的变化。
